# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1台 | 2021年11月30日前到货 | 瑞安市妇幼保健院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、技术要求

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本特性 |  |
| 1.1 | 适用于对小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 |  |
| 1.2 | 采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1280*800，屏幕可翻转，角度0-30度可调。 |  |
| 1.3 | 屏幕采用全贴合设计，显示效果更清晰。 |  |
| 1.4 | ≥140分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥280分钟内置后备可充电电池（2块电池）。 |  |
| ★1.5 | 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 |  |
| 1.6 | 具有有创通气模式和无创通气模式。 |  |
| 二 | 二、设置参数 |  |
| ★2.1 | 潮气量：20ml-2200ml |  |
| 2.2 | 呼吸频率：1-100次/min |  |
| 2.3 | SIMV频率：1-60次/min |  |
| 2.4 | 吸/呼比：4:1-1:10 |  |
| 2.5 | 最大峰值流速：≥210L/min |  |
| 2.6 | 吸气压力：5-80 cmH2O |  |
| 2.7 | 气道压力：-20-120cmH2O |  |
| 2.8 | 压力支持：0-80cmH2O |  |
| 2.9 | 压力触发灵敏度：-0.5—-10cmH2O |  |
| 2.10 | 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min |  |
| 2.11 | 氧疗流量：2~60L/min |  |
| 三 | 三、监测参数 |  |
| 3.1 | 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、最小压等监测。 |  |
| 3.2 | 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 |  |
| 3.3 | 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。 |  |
| 3.4 | 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 |  |
| 3.5 | 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 |  |
| 3.6 | 具有吸入氧浓度的监测。 |  |
| ★3.7 | SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。 |  |
| 3.8 | 具有72小时的趋势图、趋势表数据存储。 |  |