# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔内窥镜及手术器械 | 5套 | 2021年12月30日前到货 | 瑞安市妇幼保健院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、技术要求

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 一体式宫腔镜(配套5Fr器械），数量1套。 |  |
| （一） | 基本特点 |  |
| 1.1 | 适用于临床检查子宫腔内疾病的诊断和配合手术器械进行治疗 |  |
| ★1.2 | - 免扩宫 |  |
| - ★1.3 | - 镜-鞘一体化，无需拆装 |  |
| 1.4 | - 进水接头和出水接头可以360°旋转 |  |
| 1.5 | 双重防漏密闭，喇叭型导入插口，使器械操作更方便。 |  |
| 1.6 | - 在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线. |  |
| （二） | 技术参数要求 |  |
| 2.1 | 视向角：30° |  |
| 2.2 | - 视场角：≥55° |  |
| 2.3 | - 镜体工作长度≥200mm |  |
| ★2.4 | - 最大插入部外径≥4.5mm，≤5.5mm |  |
| ★2.5 | - 配套器械最大外径≥1.2mm，≤1.6mm |  |
| 2.6 | - 镜深:5-50mm |  |
| 2.7 | - 镜体外径≤16Fr |  |
| 2.8 | - 一体式宫腔内窥镜灭菌方式：过氧化氢低温等离子体灭菌等低温消毒。 |  |
| （三） | 配套器械：剪刀、异物钳、活检钳、电棒、高频电缆线（单极）、专用消毒盒 |  |
| 3.1 | 剪刀、异物钳、活检钳 |  |
| 3.1.1 | - 工作长度：≥380mm。 |  |
| 3.1.2 | 插入部分最大宽度≤1.6mm |  |
| 3.1.3 | 剪（钳）头最大张开幅度≥70° |  |
| 3.1.4 | 配套器械采用低温等离子消毒灭菌等低温消毒方法。 |  |
| 3.2 | 电棒、高频电缆线（单极） |  |
| 3.2.1 | 电棒：长度≥380mm |  |
| 3.2.2 | 高频电缆线（单极）：≥2500mm,≤3500mm |  |
| 3.3 | 专用消毒盒 |  |
| 3.3.1 | 为SUS304及以上不锈钢材质，若出现生锈现象，免费包换更高级材质消毒盒。 |  |
| （四） | 配置要求 |  |
| ★4.1 | - 一体式宫腔镜(最大外径≤5mm) 1支(现场提供实物）；2）剪刀 2把 ；3）异物钳1把；4）活检钳 1把 ；5）电棒1支； 6）高频电缆线（单极）1条；7）专用消毒盒1个。 |  |
| （五） | 使用要求 |  |
| ★5.1 | 一体式宫腔镜及以上配套所有器械保修2年（保修期内维修后达不到原使用效果，需免费换新），且生产日期为2021年6月之后。 |  |
| 二 | 一体式宫腔镜(配套7Fr器械），数量4套。 |  |
| （一） | 基本特点 |  |
| 1.1 | 适用于临床检查子宫腔内疾病的诊断和配合手术器械进行治疗 |  |
| - ★1.2 | - 镜-鞘一体化，无需拆装 |  |
| 1.3 | - 进水接头和出水接头可以360°旋转 |  |
| 1.4 | 双重防漏密闭，喇叭型导入插口，使器械操作更方便。 |  |
| 1.5 | - 在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线 |  |
| （二） | 技术参数要求 |  |
| 2.1 | 视向角：30° |  |
| 2.2 | - 视场角：≥55° |  |
| 2.3 | - 镜体工作长度≥200mm |  |
| ★2.4 | - 最大插入部外径＞5.5mm，≤7.0mm |  |
| ★2.5 | - 配套器械最大外径≥1.6mm，≤2.0mm |  |
| 2.6 | - 镜深:5-50mm |  |
| 2.7 | - 镜体外径≤17.5Fr |  |
| 2.8 | - 一体式宫腔内窥镜灭菌方式：过氧化氢低温等离子体灭菌等低温消毒方法。 |  |
| （三） | 配套器械：剪刀、异物钳、活检钳、电棒、高频电缆线（单极）、专用消毒盒 |  |
| 3.1 | 剪刀、异物钳、活检钳 |  |
| 3.1.1 | - 工作长度：≥380mm。 |  |
| 3.1.2 | 插入部分最大宽度≤2.0mm |  |
| 3.1.3 | 剪（钳）头最大张开幅度≥70° |  |
| 3.1.4 | 配套器械采用低温等离子消毒灭菌等低温消毒方法。 |  |
| 3.2 | 电棒、高频电缆线（单极） |  |
| 3.2.1 | 电棒：长度≥380mm |  |
| 3.2.2 | 高频电缆线（单极）：≥2500mm,≤3500mm |  |
| 3.3 | 专用消毒盒 |  |
| 3.3.1 | 为SUS304及以上不锈钢材质，若出现生锈现象，免费包换更高级材质消毒盒。 |  |
| （四） | 配置要求 |  |
| ★4.1 | - 1)一体式宫腔镜(最大外径≤7mm) 1支(现场提供实物）；2）剪刀 2把 ；3）异物钳1把；4）活检钳 1把 ；5）电棒1支； 6）高频电缆线（单极）1条；7）专用消毒盒1个。 |  |
| （五） | 使用要求 |  |
| ★5.1 | 一体式宫腔镜及以上配套所有器械保修2年（保修期内维修后达不到原使用效果，需免费换新），且生产日期为2021年6月之后。 |  |