# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机（麻醉系统） | 1台 | 2021年12月30日前到货 | 瑞安市妇幼保健院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、技术要求

| 序号 | 采购要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 麻醉机基本要求 |  |
| 1 | 麻醉呼吸机 |  |
| 1.1.1 | 气动电控呼吸机，支持中英文界面，外置彩色触摸屏。 |  |
| ▲1.1.2 | 应用范围：注册证体现新生儿、儿童及成人等所有病人通气。 |  |
| ▲1.1.3 | 原机屏幕≥15英寸彩色可触摸显示屏幕。 屏幕外置式可270度平面旋转，可调节倾斜度 |  |
| ▲1.1.4 | 提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、压力控制容量保证（PCV-VG）、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、手动通气、电子PEEP。 |  |
| 1.1.5 | 潮气量范围: 20-1500ml。 |  |
| 1.1.6 | 呼吸频率：4-100 次/分钟，病人有自主呼吸时，呼吸波形会变色描计 |  |
| 1.1.7 | 吸呼比：2:1到1:8 |  |
| 1.1.8 | 最大吸气流速：≥120 l/min |  |
| 1.1.9 | 压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O |  |
| 1.2.0 | 压力限制范围：12到 100 cmH2O |  |
| 1.2.1 | PEEP范围：关，4 到 30 cmH2O |  |
| 1.2.2 | 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。 |  |
| 1.2.3 | 标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式。 |  |
| 2 | 气源 |  |
| 2.1 | 氧气、空气双气源。 |  |
| 3 | 流量计 |  |
| 3.1 | 电子流量计，氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min。 |  |
| 3.2 | 具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作。 |  |
| 4 | 挥发罐： |  |
| 4.1 | 配置一个七氟醚挥发罐 |  |
| 5 | 呼吸回路 |  |
| 5.1 | 所有模块可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染。 |  |
| 5.2 | 标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰。 |  |
| 6 | 数字和波形监测 |  |
| 6.1 | 监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、 气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。 |  |
| 6.2 | 配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气体流速。 |  |
| 6.3 | 配置气体模块侧插槽，可选配：气体监测模块，可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换。 |  |
| 6.4 | 潮气量监测范围：5 到1500ml。 |  |
| 6.5 | 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。 |  |
| 7 | 传感器 |  |
| 7.1 | 高精度韧钢抗变型加热流量传感器, 可耐受134℃高温高压消毒, 最小潮气量监测值不大于5ml。 |  |
| 7. 2 | 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施。 |  |
| 8 | 工作条件 |  |
| 8. 1 | 后备电池使用时间：≥90分钟。 |  |
| 8.2 | 标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。 |  |
| 9 | 配置要求 |  |
| 9.1 | 主机一台：双罐位 |  |
| 9.2 | 柒氟醚蒸发罐 |  |
| 9.3 | 配置压力控制-容量保证模式（PCV-VG） |  |
| 9.4 | 二氧化碳吸收罐 |  |
| 9.5 | 空气、氧气连接管 |  |
| 9.6 | 回路冷凝装置 |  |
| 9.7 | 具有废气排放装置 |  |
| 10 | 使用及其它要求 |  |
| ▲10.1 | 整机保修（包括所有易耗件）2年，且生产日期为2021年6月之后，使用年限≥7年。 |  |
| 10.2 | 免费提供一名维修工程师参加厂家或中国生物医学工程学会或第三方专业培训机构组织的线上或线下培训学习机会，费用由中标供应商提供。 |  |