消毒机维保技术参数要求

本轮消毒机维保项目涉及我院所有等离子空气消毒机、多功能空气消毒机。要求对所有不合格过滤网、紫外灯管进行更换，提供一年两次的维保服务。

| 序号 | 项 目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 紫外灯管 |  |
| 1.1.1 | 适用要求 | 适用于室内空气和物体表面消毒 |
| 1.1.2 | 灯管要求 | 紫外线消毒灯在电压为220V、相对湿度为60%、温度为20℃时，辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/cm2 |
| 1.1.3 | 使用寿命 | 新灯的强度降低到70μW/cm2的时间(功率30W)，或降低到原来新灯强度的70%(功率<30W)的时间，应不低于1000h； |
| 1.2 | 过滤网 |  |
| 1.2.1 | 紫外线过滤网 | 以物理的方法滤除空气中的尘埃和微生物 |
| 1.2.2 | 等离子过滤网 | 初效过滤器+活性炭过滤器：以物理的方法滤除空气中的尘埃和微生物，杀菌、去除空气中的异味 |
| 1.2.3 | 尺寸 | 符合我院机型尺寸 |
| 2 | 维保服务 |  |
| 2.1 | 外观 | 设备外观、通风口、过滤网等清洁 |
| 2.2 | 运行 | 保证设备正常运行，系统时间准确（若有配件损坏后更换，另行结算） |
| 2.3 | ★监测 | 紫外线强度监测并做好相关记录 |
| 2.4 | ★维护成本 | 提供过滤网和紫外线灯管的价格，并提供一年两次的免费维保服务 |

注：带“★”条款为必要条件。