主要技术参数：

## 一、便携式呼吸机招标参数要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 基本特性 |
| 1.1 | 适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 |
| 1.2 | 采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕可翻转，角度0-30度可调。 |
| 1.3 | ≥140分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥280分钟内置后备可充电电池（2块电池）。 |
| ▲1.4 | 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 |
| 1.5 | - 具有有创通气模式和无创通气模式。 |
| 二 | - 呼吸模式及功能 |
| ▲2.1 | 模式配置：具有V-A/C、P-A/C、P-SIMV、V-SIMV、CPAP/PSV、DuoVent、PRVC、PRVC-SIMV、APRV、PSV-S/T、VS通气模式。 |
| 2.2 | 其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸、叹息功能、自动插管补偿、二氧化碳衍生功能、P-V工具等功能。 |
| 三 | 设置参数 |
| ▲3.1 | 潮气量：20ml-2200ml |
| 3.2 | 呼吸频率：1-100次/min |
| 3.3 | 吸/呼比：4:1-1:10 |
| 3.4 | 最大峰值流速：≥210L/min |
| 3.5 | 吸气压力：5-80 cmH2O |
| 3.6 | 气道压力：-20-120cmH2O |
| 3.7 | 氧疗流量：2~60L/min |
| 四 | 监测参数 |
| 4.1 | 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、最小压等监测。 |
| 4.2 | 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 |
| 4.3 | 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。 |
| 4.4 | 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 |
| 4.5 | 具有吸入氧浓度的监测。 |
| △4.6 | SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。 |
| 4.7 | 具有72小时的趋势图、趋势表数据存储。 |
| 4.8 | 具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图、容积-CO2环图四种呼吸环监测。 |
| 五 | 其他功能 |
| 5.1 | 呼吸机提供锁屏功能。 |
| △5.2 | 可存储≥8000事件日志，包括报警日志和操作日志。 |
| 5.3 | 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。 |
| 5.4 | 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 |
| 六 | 配置要求 |
| 6.1 | 主机 1台 |
| 6.2 | 湿化器、湿化罐各1套 |
| 6.3 | 呼吸管路 1套 |
| 6.4 | 氧气气源软管 1条 |
| 6.5 | 模拟测试肺 1只 |
| 6.6 | 细菌过滤器 2只 |
| 七 | 其他优惠条件 |
| △6.1 | 整机保修需≥5年 |

## 二、多导联心电分析系统招标参数要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 总体要求 |
| 1.1 | 适用范围或功能概述：支持心电十二导联心电数据采集。 |
| 1.2 | 用途：患者十二导联心电数据采集。 |
| 二、 | 技术参数 |
| ▲2.1 | 设备心电图数据可无缝传输至现有市区域心电网络系统，并由现有心电工作站进行统一分析诊断。（提供与当前区域心电网络系统无缝集成可行性方案或说明） |
| 2.2 | 通过当前心电工作站实现对同一患者新上传数据与历史数据对比，保障病人数据延续性、统一性管理。 |
| △2.3 | 设备小巧轻便,主机重量＜1kg，标配可移动台车，采集设备可适应手持和移动台车等多场景应用方式，便于出诊、床旁的心电图采集。为保证功能的实际应用，要求提供手持心电分析系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。 |
| 2.4 | 支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式； |
| 2.5 | 支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机 |
| △2.6 | 心电采集放大器支持蓝牙移动网络技术，方便临床使用，要求提供含有通过蓝牙进行数据传输词语的医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出对应内容证明。 |
| 2.7 | 屏幕显示内容：心电波形、导联、实时心率、记录时长、记录倒计时、走纸速度、增益、 滤波器、电池电量指示、时间、患者详细信息、床号、日期、信息提示等 |
| △2.8 | 支持描记和分析12导联同步心电图、空间向量心电图、时间向量心电图、心室晚电位、心率变异，为临床医生诊断心脏疾病提供依据。要求提供含有描记和分析12导联同步心电图、空间向量心电图、时间向量心电图、心室晚电位、心率变异八项检查项目的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明。 |
| △2.9 | 具备心电波形重采集功能，无需再次输入患者信息，即可快速完成波形的重新采集； |
| △2.10 | 支持系统在线自动更新功能，便于系统升级维护；要求提供自动更新软件界面截图证明。 |
| 2.11 | 具备病历管理功能，可对存储的病历进行查询、回放、上传、重采、加做、编辑、打印、删除等多种操作； |
| 2.12 | 支持按患者姓名、性别、年龄、病历号、日期等多种方式查询 |
| 2.13 | - 设备参数需满足： - 输入阻抗：≥5MΩ - 输入回路电流：≤0.1μA - 噪声：≤15μVp-p - 共模抑制比：≥89dB - A/D转换：24bit - 定标电压：1mV±5% - 标准灵敏度：10mm/mV+5% - 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波 |
| 三、 | 配置要求 |
| 3.1.1 | 12导联同步数字心电采集放大器 1个 |
| 3.1.2 | 12导联线、吸球、肢体夹 1套 |
| 3.1.3 | 12导联心电图数据采集分析软件 1套 |
| 3.1.4 | 配套2022版安卓平板电脑（≥10.4寸，存储容量：6GB+128GB） 一台 |
| 3.1.5 | 配套移动台车 一台 |